Ablaufbeschreibung

Wichtig:

Die Verpackung erfolgt durch sach-/fachkundige Mitarbeitende. Herstellerangaben, die Vorgaben der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) sowie die gemeinsame Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ werden beachtet.

Manuelle Aufbereitung

semikritischer und kritischer Medizinprodukte (bei Risikoeinstufung kritisch nur A!)

nach Gebrauch

UNREINE SEITE (der Aufbereitungseinheit)

| nein ja Vorbereitung erforderlich? | Vorbereitung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wie: vorreinigen (grobe Verschmutzungen entfernen), zerlegen, Hohlräume durchspülen | Womit: - Schutzausrüstung: Geeignete Handschuhe, flüssigkeitsdichter, langärmeliger Schutzkittel, Mund-Nasen-Schutz, Augen-/Gesichtsschutz - trockenes bzw. getränktes Tuch, ggf. Spritze zum Durchspülen - geeignetes Mittel im Hinblick auf nachfolgende Aufbereitung: Wasser, Reinigungslösung, bzw. Reinigungs- und Desinfektionslösung |

| Reinigung |  |
| --- | --- |
| Wie: - Schutzausrüstung (s. o.) - Medizinprodukte geöffnet bzw. zerlegt in die Reinigungslösung einlegen - alle weiteren Reinigungsschritte unter der Flüssigkeitsoberfläche ausführen (dadurch vermeiden Sie, dass kontaminierte Flüssigkeit verspritzt!) - Außenflächen mit Tuch, schwer zugängliche Teile mit Schwamm oder geeigneter Bürste reinigen (Vorsicht bei knickempfindlichen Produkten!) - Medizinprodukte aus der Flüssigkeit nehmen, gründlich mit Trinkwasser spülen und trocknen | Womit: Reinigungsmittel: (verwendetes Produkt etc. hier eintragen) - Konzentration: - Einwirkzeit: - Reinigungsutensilien: - weiches Reinigungstuch, Schwamm und geeignete, desinfi-zierbare Bürste - ggf. Spritze zum Durchspülen - flusenfreie Einwegtücher zum Trocknen |

(Fortsetzung nächste Seite)

Medizinprodukt für Ultraschallreinigung zugelassen?

nein

ja

UNREINE SEITE (der Aufbereitungseinheit)

| Ultraschallreinigung der hierfür zugelassenen Instrumente |  |
| --- | --- |
| Wie: - Medizinprodukte geöffnet bzw. zerlegt in die Ultraschall-Reinigungslösung einlegen - Korb nicht überladen (Ultraschall-„Schatten“/ Toträume vermeiden) - alle Hohlräume luftblasenfrei mit Lösung füllen - Ultraschallgerät mit Deckel verschließen - keinesfalls während der Beschallung ins Ultraschallbad fassen! - Beschallungszeit (ca. 3 - 5 Min. je nach Hersteller) - Medizinprodukte aus dem Bad entnehmen, gründlich mit Trinkwasser spülen und trocknen | Womit: - Ultraschall-Reinigungsmittel: (verwendetes Produkt hier eintragen) - Konzentration: - Einwirkzeit: - flusenfreie Einwegtücher zum Trocknen - ggf. frische Spritzen |

REINE SEITE

| Desinfektion |  |
| --- | --- |
| Wie: - Medizinprodukte vollständig in Desinfektionsmittellösung legen, so dass alle Hohlräume luftblasenfrei gefüllt sind - Desinfektionsbecken mit dichtschließendem Deckel abdecken - Einwirkzeit entsprechend der Herstellerangaben einhalten Ggf. Arbeitsflächen und Materialien reinigen und desinfizieren, Schutzausrüstung ablegen und entsorgen, Hände desinfizieren - nach Ablauf der Einwirkzeit Medizinprodukte mit neuer Schutzausrüstung aus dem Becken nehmen und alle Innen- und Außenflächen, sowie Kanäle mit geeignetem Wasser gründlich spülen - Medizinprodukte auf desinfizierte Arbeitsfläche oder auf einem flusenfreien, sauberen Tuch ablegen und trocknen | Womit: - Desinfektionsmittel: (verwendetes Produkt hier eintragen) - Konzentration: - Einwirkzeit: - Spritze zum luftblasen-freien Befüllen - mikrobiologisch einwandfreies VE-Wasser (Vollentsalztes Wasser) oder Aqua dest (destilliertes Wasser) zum Abspülen - flusenfreie Einwegtücher zum Trocknen - ggf. frische Spritzen |

(Fortsetzung nächste Seite)

| Sichtkontrolle, Pflege und Funktionsprüfung |  |
| --- | --- |
| Wie: Bei geeigneter Beleuchtung auf Sauberkeit, Unversehrtheit, Abnutzungserscheinungen und Funktion überprüfen und, falls erforderlich, pflegen. Bei nicht sauberen Instrumenten beginnt der Aufbereitungs-prozess erneut. Reparaturbedürftige Instrumente werden ausgesondert und zur Reparatur versendet. | Womit: - entsprechend Herstellerangaben - Hilfsmittel wie z. B. Lupen oder Leuchten - Instrumentenpflegemittel |

Kritische Medizinprodukte (A): grundsätzlich Sterilisation inkl. Verpackung

Semikritische Medizinprodukte (optional)

Verpackung erforderlich?

(bei Sterilisation immer)

erforderlich?

REINE SEITE (der Aufbereitungseinheit)

nein

ja

| Verpackung |  |
| --- | --- |
| Wie: - geeignete Verpackung sachgerecht mit sauberen, gepflegten, trockenen und funktionstüchtigen Medizinprodukten befüllen, kennzeichnen und der Dampfsterilisation zuführen - Freigabe zur Anwendung dokumentieren! | Womit: - geeignete (Sterilgut-)Verpackung |

| Kennzeichnung |  |
| --- | --- |
| Wie: - zu sterilisierende Medizinprodukte: Chargenkennzeichnung und Sterilisationsdatum, Prozessindikator, Verfallsdatum/ Sterilgutlagerzeit, ggf. Anzahl der durchgeführten Aufbereitungen bei begrenzten Aufbereitungszyklen, verpackende Person, Inhalt, falls nicht erkennbar - nicht sterilisierte Medizinprodukten: Kennzeichnung als „unsteril“ | Womit: - Etiketten - Stift |

ja

Sterilisation erforderlich?

Dokumentierte Freigabe

Sterilisation

nein

(Fortsetzung nächste Seite)

| Lagerung |  |
| --- | --- |
| Wie: unverpackte sowie (un)steril verpackte Medizinprodukte trocken, staub- und kontaminationsgeschützt lagern | Womit: verschlossene Schränke und Schubladen/ geeignete Lagerbehälter |

Nachbereitung

- Dokumentation, Kennzeichnung

- Desinfektionsmaßnahmen von Flächen und Geräten

- sachgerechte Entsorgung von Abfällen

- Aufbereitung der benutzten Schutzausrüstung und Arbeitsmaterialien

## Mitgeltende Dokumente:

Risikoeinstufung (unkritisch:…; semikritisch:…; kritisch:…)

Maßnahmen zur Händehygiene

Reinigungs- und Desinfektionsplan

Ablaufbeschreibung Herstellung einer Reinigungs- oder Desinfektionsmittellösung

Produktinformation/ Herstellerangaben der eingesetzten Instrumente, Geräte und

Aufbereitungsmaterialien

Ablaufbeschreibung Verpackung

________________

In Anlehnung an die „Mustervorlage Hygieneplan für die Arztpraxis“ des Kompetenzzentrums Hygiene und Medizinprodukte, Stand 2017